# 货物需求一览表及技术规格

北京理工大学全波段高光谱成像系统项目需求

项目名称：全波段高光谱成像系统

项目预算：168万元

本项目不接受进口产品投标

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 是否允许进口 | 控制预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全波段高光谱成像系统 | 1套 | 否 | 168万元 |

★ 一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求（本项为实质性条款，不允许负偏离。提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖供应商公章）

- 采购标的实现的功能或者目标

- 项目基本情况介绍

此设备为由400-1000及1000-2500nm高光谱相机和推扫装置共同构成，400-1000nm相机可与1000-2500相机集成同时成像，也可单独拆卸作为便携式使用，带内推扫及独立电池供电。推扫设备主要为拍摄生物、材料等目标物，并需要附带卤素光源。

（二）采购标的实现的功能或者目标；

北京理工大学实验、实践教学需要，同时满足相关专业的学生科创、教师科研的需求。满足人脸高光谱采集等科研应用，400-1000nm相机可与1000-2500相机集成同时成像，也可单独拆卸作为便携式使用，带内推扫及独立电池供电。推扫设备主要为拍摄人脸等目标物，并需要附带卤素光源。

（三）为落实政府采购政策需满足的要求

节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、功能要求

用于材料、生物等多领域收集高光谱数据，并可将数据校准为反射率。该设备由两个高光谱相机、配备配套的推扫平台，及光源装置构成。通过内推和外置推扫方式获取400～1000 nm的成像高光谱数据；通过外置推扫方式获取1000～2500 nm的成像高光谱数据。

2、技术要求

★  2.1光谱范围：400～2500 nm，分为400～1000 nm和1000～2500 nm；

2.2 400～1000 nm光谱分辨率(FWHM)：≤3.0 nm；

2.3 400～1000 nm光谱分辨率(采样)：≤0.7 nm；

2.4 1000～2500 nm光谱分辨率(FWHM)：≤10 nm；

2.5 1000～2500 nm光谱分辨率(采样)：≤6 nm；

2.6 400～1000 nm空间像素数：≥1900

★  2.7 1000～2500 nm空间像素数：≥380

★  2.8成像方式：400～1000 nm内置推扫+外置推扫，1000～2500 nm外置推扫；

2.9 采用一体化集成，将400～1000 nm和1000～2500 nm两台相机集成在一起；

#   2.10 400～1000nm可通过远程无线连接控制（需提供相关软件截图）。

2.11 400～1000 nm光谱通道数：≥4，至少具备176/360/720/1440四种可选，（需提供四种光谱通道的软件截图）。

2.12系统校准：包括镜头、均匀性、辐射度、反射率等（需提供校准说明文件）。

2.13需具备反演模型实时输出功能（需提供相关软件截图）。

2.14可根据光照状况自动设定扫描速度、曝光时间、重复测量次数、像素合并模式、成像区域选择、光谱范围和光谱通道选择等参数。

2.15应具备多种浏览模式，可进行视频live模式浏览也可单波长图片浏览，软件应具备数据预处理功能，可实现镜像、旋转、还原、区域切割等。

2.16可通过预处理软件做区域校正（需提供相关软件截图）。

2.17数据处理软件具有光谱分类识别功能：光谱散度分类、非监督分类、混合分类、波形相似度匹配、光谱角匹配和监督分类等；(需提供相关软件截图)。

2.18需具有主成分分析、光谱解混、散点图等功能；(需提供相关软件截图）。

2.19 应具有灰度图像处理：边缘检测、图像平滑、图像增强和图像分割等功能；（需提供相关软件截图）。

2.20曝光方式：自动曝光；过度曝光时有饱和提示。

2.21扫描速度：根据选择的光谱通道数和空间维数，自动匹配扫描速度。

2.22	400～1000nm辅助摄像头像素数：≥300万，并能实现对拍摄区域的监控与图像采集；可集成在一起使用，也可拆解后单独使用；内置电池，连续采集时间：≥ 4小时。

2.23高光谱采集控制软件应具备相机参数设定与控制，波段选择功能；并有反射率校正功能，辐射度校正功能、区域校正功能；并提供无人机、田地扫描、遥控模式等多种扫描模式可供选择。

2.24测试平台支持400～1000 nm和1000～2500 nm两台设备同时搭载

2.25空间光照均匀性：≥ 90%；

2.26工作距离可调整范围：180～600 mm；

2.27 工作电压：220V50Hz交流电，整机功率：≤1 kW；

2.28 工作温度：-10°到40°，湿度：湿度小于等于60%

2.29 外形尺寸：尺寸小于等于1200*1000*800mm,

2.30 设备重量：400-1000nm相机重量，不大于2.5kg，1000-2500nm相机重量不大于10kg

3、演示功能要求：根据投标人的方案演示情况（要求提交演示视频，演示需包含下述内容，以真实系统演示，以原型或PPT演示不得分）进行综合评议，演示时间控制在10分钟内。演示视频的内容需至少包含以下部分：

3.1 400～1000 nm提供主机现场操作过程。

3.2 镜头调焦：软件电控自动调焦。

3.3 可通过远程无线连接控制。

3.4 通过预处理软件做区域校正。

3.5 反演模型实时输出功能。

★ 4.配置清单（本项为实质性条款，不允许负偏离）

4.1 全波段高光谱成像系统部件及数量

| 序号 | 部件名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400～1000 nm便携式高光谱成像仪 | 1 |
| 2 | 1000～2500 nm高光谱成像仪 | 1 |
| 3 | 高光谱推扫平台 | 1 |
| 4 | 全波段卤素光源（光谱范围400nm-2500nm，功率50W*4，光源均匀） | 1 |
| 5 | 采集预处理软件 | 1 |

4.2 技术资料：

4.2.1、设备使用手册

4.2.2、设备合格证

4.2.3、软件、技术文件U盘

4.3 供货产品均应为全新未使用设备

★ 四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点（本项为实质性条款，不允许负偏离）

货物需求一览表

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 实施周期（供货周期） | 项目实施 的地点 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全波段高光谱成像系统 | 1套 | 合同签订后4个月内完成设备供货及安装调试等工作，交付使用。 | 北京理工大学中关村校区 | 否 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

★  1、合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束之后；

★  2、本项目合同条款中的付款方式为实质性条款，不允许偏离。

3、售后服务要求：

★  3.1质保期：验收合格之日起 2 年为免费质保期。

3.2在质保期内，如果货物存在缺陷，包括潜在的、非显而易见的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应在发现该情况之日起 3 天内以书面形式通知乙方，要求投标人免费更换有缺陷的货物或部件。投标人应在收到采购人通知后 10 天内免费更换有缺陷的货物或部件，相关费用由投标人承担。

3.3若采购人向投标人提出维修要求，投标人应在  1  个工作日内响应，在 3  个工作日内完成维修。

3.4如果投标人在收到通知后没有按期维修、弥补缺陷、更换货物或部件，采购人可要求投标人承担违约责任，包括但不限于退货、索赔，由此引发的风险和费用由投标人承担。

3.5如果投标人交付采购人的货物是来自于第三方的产品，投标人应向采购人提供其与该第三方签订的享有完全质量保证、保修和维修权利的合同文件副本。

3.6质保期届满后，投标人负有终身维护的义务，并承诺以最低优惠价格收取维修费。

4、培训服务要求：

货物到达学校后7天内由投标人负责免费安装、调试与技术培训，调试仪器所需耗材由投标人自行负担。仪器安装、调试时进行现场软硬件使用的培训，培训时长不少于12小时。

培训内容包含但不限于：设备的工作原理、操作步骤、正常维护和应用等。培训人员必须为投标人公司专职技术人员，不得派出学生或投标人用户等非公司专职技术人员提供培训，否则用户方将拒绝接受。

★六、采购标的验收标准（提供承诺书，响应本项下的要求，格式自拟，加盖投标人公章）

1、设备到货：设备到货前应将安装环境要求书面通知采购人，并与采购人协商足够准备时间。到货时需按采购人要求将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由设备安装工程师当场进行开箱检查。

2、设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。由采购人进行使用性能方面的验收。

3、设备安装、调试完成后，由采购人组织验收，验收合格后，采购人及中标人双方共同签署验收文件。

4、设备的性能应符合投标人投标文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由采购人确认。

5、最终验收时，按招标文件、投标文件及合同要求对所提供产品数量、质量、性能进行验收，对产品运转有关技术指标和性能进行测试和验收。

七、说明

1、本章所有商务、技术要求如未要求提供相关证明材料，则只须在投标文件商务技术册附件5（技术规格偏离表）、附件6（商务条款偏离表）中列明是否偏离。实质性条款必须无偏离或正偏离，未写明是否偏离或响应为负偏离，将导致其投标被拒绝。

2、带“★”条款为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离，视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

3、“#”条款为重点指标，需要按照要求提供证明材料。